Объявление №1

о проведении закупа изделий медицинского назначения

способом запроса ценовых предложений

в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009года №1729, утвержденными постановлением (далее- Правила) Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу», город Аксу, улица Камзина ,53, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

- международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

| № | МНН | Техническая характеристика |  | Ед изм. | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента | · Экран： 4.3” TFT ЖК (480×272) Габариты: 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм. Вес: приблизительно 1.0 кг - Индикаторы: - До 2 волновых картин - 3 уровня звукового сигнала тревоги - Визуальные сигналы тревоги - Звук пульса - Аварийная сигнальная лампа: - Статус уровня заряда аккумуляторной батареи - Индикатор внешнего источника питания - Интерфейс : - Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. - Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A Графические и табличные тренды - Табличный тренд - Устройство памяти： 128 часов - Интервал данных: 15 секунд - Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС - Графический тренд - Интервал вывода данных на экран：30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2 · Датчик красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) - Минимальный уровень сигнала: 0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и - Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) · EtCO2 диапазон ： от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа · Точность EtCO2 ： от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.с от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5% от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8% от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10% · Диапазон дыхания ： от 0 до 150 bpm (ударов минуту) · Точность измерения дыхания ： ± 1bpm (ударов в минуту) - По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. Число звуковых сигналов тревог: - Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. - Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. - Уровень тревоги:Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. - Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. Вызов медсестры： Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры Дополнительные комплектующие 1.НИАД Удлинитель для манжета- Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. 2 шт\ 2. Манжет для детей, многоразовый Манжета неонатальная, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты Размер: 9 х 14,8 Метод： Осцилляторный установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. Погрешность ± 3 мм рт.ст. Частота пульса: от 30 до 220 ударов в минуту Диапазон измерений артериального давления: от 20 до 260 мм рт.ст. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 2 шт 3. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.-2 шт 4. Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый Неонатальный пульсоксиметрический сенсорный датчик представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента в неонатологии.Интервал насыщения： от 0% до 100% Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минутуТочность датчика SpO2 ： от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту -2 шт 5. Адаптер сетевого питания (15 Вольт, 2.0 Ампер)Адаптер сетевого питания 2 шт.6. Литий-ионовая батарея 10.8В/2150 мА (3провода, BM1) Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея10.8V, 2150mAh 2 шт.7. Эксплуатационный температурный режим： с 15°C пo 30°C (с 59°F пo 86°F) Допустимая температура хранения：14°F пo 140°F) Относительная влажность： с 20% по 95% RH Рабочее давление： с 70(700) по 106 кПа (1060 миллибар ЭлектропитаниеAC 100-240V (50/60Hz) 1.0AГарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО 37 месяцев.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей ;замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  | шт | 2 | 990 030 |
| 2 | Медицинский термоконтейнер( медицинский терм бокс)F40 | специально для эффективной организации «холодовой цепи». обеспечивают экологически чистую, гигиеничную и надежную транспортировку чувствительных к температуре вакцины, кровь, органы и различные фармацевтические продукты. изготовлены из легкого, прочного и беспористого полипропилена . Они имеют двойные стенки со вспененным полиуретаном без содержания ХФУ . Термобоксы выдерживают температурные диапазоны от -40 ° C до + 100 ° C. Внутренняя часть верхней крышки имеет специальный отсек для охлаждающих элементов. Это позволяет обеспечить гигиеничную транспортировку. Это так же обеспечивает надежную изоляцию хладоэлементов от перевозимых продуктов. Таким образом обеспечивается безопасная и эффективная транспортировка продуктов, без прерывания «холодовой цепи». легкие и надежные, рассчитаны на многоразовое использование, обеспечивают отличную термоизоляция, сопротивление температурным диапазонам от -40 ° C до + 100 ° C, наличие специального отсека для устройства контроля ,наличие специальных отсеков для охлаждающих элементов, сменные детали заменяемы, Гладкие поверхности без скрытых углов, легкая чистка вручную или в посудомоечной машине, наличие ручек для переноски возможность применения замка Внутренние размеры: Д: 44,5 x Ш: 29,5 x В: 29 см Внешние размеры: Д: 61 x Ш: 47 x В: 47 см Объем: 35 л Вес: 9,9 кг |  | шт | 1 | 250 000 |
| 3 | Медицинский термоконтейнер( медицинский терм бокс)F25 |  | специально для эффективной организации «холодовой цепи». обеспечивают экологически чистую, гигиеничную и надежную транспортировку чувствительных к температуре вакцины, кровь, органы и различные фармацевтические продукты. изготовлены из легкого, прочного и беспористого полипропилена . Они имеют двойные стенки со вспененным полиуретаном без содержания ХФУ . Термобоксы выдерживают температурные диапазоны от -40 ° C до + 100 ° C. Внутренняя часть верхней крышки имеет специальный отсек для охлаждающих элементов. Это позволяет обеспечить гигиеничную транспортировку. Это так же обеспечивает надежную изоляцию хладоэлементов от перевозимых продуктов. Таким образом обеспечивается безопасная и эффективная транспортировка продуктов, без прерывания «холодовой цепи».легкие и надежные, рассчитаны на многоразовое использование,обеспечивают отличную термоизоляция,сопротивление температурным диапазонам от -40 ° C до + 100 ° C, наличие специального отсека для устройства контроля ,наличие специальных отсеков для охлаждающих элементов,сменные детали заменяемы,Гладкие поверхности без скрытых углов,легкая чистка вручную или в посудомоечной машине,наличие ручек для переноски возможность применения замкаОтличная термостойкость и удобство в обращении Внутренние размеры: Д: 28,5 x Ш: 26,5 x В: 27 смВнешние размеры: Д: 45,5 x Ш: 45,5 x В: 45,5 см Объем: 20 л Вес: 6,6 кг | шт | 1 | 220 000 |

2.Сроки и условия поставки – с   даты   заключения договоров в течение 15 календарных дней и графика к договору закупа до 31 декабря 2021г. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами.

3. Место предоставления(приема) документов: город Аксу, улица Камзина , 53, КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу», 2 этаж бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00 часов 19 января  2021года

4.Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12:00 часов 19 января  2021 года по адресу город Аксу, улица Камзина , 53, КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу», 2 этаж отдел государственных закупок

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правила также описание и объем фармацевтических услуг.

Приложение 12
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от __ ______ 201__ года №__

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот №

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________ Печать (при наличии) ____________________________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

- не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

- не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

- не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

- не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

- не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

- не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

- не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

- не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.