                                                          Протокол №40
г Аксу                          
       Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования, фармацевтических услуг                                                                      
                                                                                                             «11» октября 2021 года
                        Наименование и местонахождение потенциальных поставщико

                               предоставивших  предложения.
	№ 
	                            МНН 
	Ед. изм
	       Кол-во
	Сумма

	1
	Датчик  диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении.

1. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему

2. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мв

3. Электрический интерфейс: 3-х пиновый

4. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55

5. Рабочая температура от 0° С до 50°С

6. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар

7. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации

8. Температура хранения от -20°С до 50°С

9. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора

10. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: Не более 1% объема кислорода в месяц

11. Не более 15% в течение срока службы

Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком. За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик.
	шт
	10
	711 810

	2
	1. Блок вылоха блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока.
2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха.

3. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха (PEEP)

4. Датчик потока  и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом.

5. Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6 мм.
6. Автоклавирование при 121° С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации.
7. Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединений с клапаном выдоха.

8. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны.
9. Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. 
10. Клапанная крышка должна иметь выпускное отверстие.

11. После установки блока выдоха, система должна успешно пройти проверку аппарата.

12. На упаковке блока выдоха должна быть оригинальная этикетка .

13. Компания, предлагающая продукт, должна иметь сертификат авторизованного дилера от  с действующим сроком.

На продукт или его детали распространяется гарантия сроком на один (1) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые.
	шт
	10
	1 327 290

	3
	1. Фильтр для вентилятора Материал: полиэстер типа KS-22.
2. Характеристики фильтра: задержка частиц пыли не менее 60%.
3. Снижение воздушного потока: не более 30%.
4. Термостойкость: до 100˚C.
5. Размер фильтра: 80 мм х 80 мм. 

6. Срок службы: не менее 1 года Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком. 
За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик
	шт
	10
	28 470


	№  п/п
	Наименование потенциального поставщика 
	Адрес потенциального поставщика
	Дата и время предоставления конверта 

	1
	ТОО «Казахстан ASELSAN»
	Нур-Султан , р-н Алматы  А184,2 
	08.10.2021г 09:15


Победитель  ТОО  «Казахстан ASELSAN»  по следующим лотам : 

	лот
	Наименование товаров
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Датчик  диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении.

7. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему

8. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мв

9. Электрический интерфейс: 3-х пиновый

10. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55

11. Рабочая температура от 0° С до 50°С

12. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар

13. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации

14. Температура хранения от -20°С до 50°С

15. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора

16. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: Не более 1% объема кислорода в месяц

17. Не более 15% в течение срока службы

Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком. За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик.
	шт
	10
	71181
	711810

	2
	1.
Блок вылоха блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока.

2.
Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха.

3.
Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха (PEEP)

4.
Датчик потока  и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом.

5.
Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6 мм.

6.
Автоклавирование при 121° С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации.

7.
Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединений с клапаном выдоха.

8.
Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны.

9.
Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. 

10.
Клапанная крышка должна иметь выпускное отверстие.

11.
После установки блока выдоха, система должна успешно пройти проверку аппарата.

12.
На упаковке блока выдоха должна быть оригинальная этикетка .

13.
Компания, предлагающая продукт, должна иметь сертификат авторизованного дилера от  с действующим сроком.

На продукт или его детали распространяется гарантия сроком на один (1) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, продукт или его детали будут заменены на новые.
	     шт
	10
	132 729
	1 327 290

	
	18. Фильтр для вентилятора Материал: полиэстер типа KS-22.
19. Характеристики фильтра: задержка частиц пыли не менее 60%.
20. Снижение воздушного потока: не более 30%.
21. Термостойкость: до 100˚C.
22. Размер фильтра: 80 мм х 80 мм. 

23. Срок службы: не менее 1 года Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком. 
За любое повреждение, выявленное во время установки продукта, несет ответственность компания-поставщик
	шт
	      10
	2847
	28 470




